УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО “ДП УКРГАЗТЕХ”

______________  Карпенко В.А.

“____”   ______________ 2005 г.

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ДАВЛЕНИЯ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ   ПД–1

#### ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ТИСКУ  ВИМІРЮВАЛЬНИЙ   ПД–1

Паспорт–этикетка  АЧСА.406231.005 ЭТ

г. Киев

Преобразователь предназначен для преобразований в электрический аналоговый и/или кодовый сигнал  абсолютного, избыточного или дифференциального давления  газов  и  жидкостей.

Преобразователь по защищенности от воздействия окружающей среды относится  к изделиям  взрывозащищенного исполнения  со степенью защиты  корпуса не ниже IP54 и климатического исполнения УХЛ 2  с допуском эксплуатации при температуре окружающего воздуха, выбираемой при заказе в диапазоне  от  минус 40  до  плюс 60 ОС.

Основные технические данные и характеристики

1  Верхние пределы преобразований устанавливаются согласно заказу в диапазоне:

― для  преобразователя  абсолютного давления			–   от  100 кПа  до  10 МПа;

― для  преобразователя  избыточного давления			–   от   6 кПа  до  10 МПа;

― для  преобразователя  дифференциального давления		–   от  1,0  до  250 кПа.

2  Параметры электрических выходных сигналов преобразователя соответствуют:

― аналогового сигнала  –  унифицированному сигналу постоянного тока  от  4  до  20 мА    или    сигналу напряжения  постоянного тока  от  0,8  до  3,2 В;

― кодового сигнала  –  сигналу стандарта Bell202 (в формате открытого цифрового протокола HART).  Сигнал передается по электрической цепи питания преобразователя, где складывается с сигналом постоянного тока.

3  Пределы допускаемой основной приведенной погрешности в процентах диапазона измерений   составляют   0,025;  0,05;  0,075;  0,1;  0,15;  0,2;  0,25;  0,4;  0,5  или  1,0%.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей  среды в диапазоне от минус 40 до плюс 60оС   составляют   0,1%   диапазона измерений давления.

4  Мощность,  потребляемая  преобразователем,  не превышает  0,75 Вт.

5  Габаритные и присоединительные размеры преобразователей (в зависимости от исполнения)

-  не превышают  130 х 190 х 150 мм.

6  Масса преобразователя		-  не  более 2,5 кг.

7  Срок службы преобразователя	-  не менее  12 лет.

Указания  по  монтажу  и  эксплуатации

1  Преобразователь может размещаться как на открытом воздухе, так и в помещении.

Преобразователь  может эксплуатироваться  во взрывоопасных зонах  открытых промышленных площадок  и  помещений,  где  возможно  образование  взрывоопасных смесей  категорий  IIА  и  IIВ.

2 Подсоединение преобразователя к месту отбора давления осуществляется с помощью  технологического соединения  c  внутренней конической резьбой  К 1/4".

- 3 Импульсные линии подвода среды к камерам измерительного блока  преобразователя  выполняются   из  стальных трубопроводов  диаметром  от  10  до  20 мм.

- Для изолирования преобразователя от трубопровода с целью защиты от грозовых разрядов на импульсных линиях  должны быть  в обязательном порядке установлены изолирующие фланцы.

4 Для предотвращения повреждения развальцовки входного штуцера технологического соединения, служащего для ввода измеряемой среды в измерительную камеру, необходимо при подключении к преобразователю импульсной трубки обязательно фиксировать неподвижно входной штуцер  преобразователя с помощью гаечного ключа размером  S = 27.

5 Крепление преобразователя в месте установки осуществляется либо  с помощью технологического соединения непосредственно на поверхности емкости  с измеряемой средой,   либо  с помощью кронштейна  на плоской опоре.  Для преобразователя дифференциального давления после установки  необходимо обязательно выполнить операцию по регулировке  «монтажного нуля».

6 Если в технологическом соединении имеются  остатки смазки после консервации  преобразователя, то их  необходимо смыть, например, керосином или  бензином. Категорически запрещается   удалять остатки смазки твердыми предметами.

7  Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от линий (магистралей),  подводящих измеряемую среду,  следует производить при отсутствии давления  в  линиях  и  отключенном электрическом питании.

8  Преобразователь соединяется с потребителем электрическим экранированным кабелем. Подвод электрического кабеля к преобразователю осуществляется через сальниковый кабельный ввод.

9  Монтаж преобразователя необходимо проводить в строгом соответствии  со схемой  внешних  подключений.   При этом необходимо обязательно:

― заземлить корпус  преобразователя;

― экран электрического кабеля подключить  к клемме “минус” источника питания;

― при использовании кодового сигнала подключение преобразователя выполнить  витой парой.

10  По окончании монтажа:

―  должны  быть проверены:

– сопротивление изоляции  цепи питания,  которое должно быть не менее  1 МОм;

– электрическое сопротивление контура защитного заземления  по  постоянному току,

которое  должно   не  превышать  4 Ом;

― преобразователь  должен  быть  опломбирован.

11  При эксплуатации преобразователя необходимо особенно внимательно следить за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищенность, подвергать их ежемесячному  и    периодическому (не менее одного раза в год)  профилактическому   осмотрам.

12  Периодическая  поверка  преобразователя  должна  проводится  один раз в два года по  методике поверки,  изложенной  в  рекомендации  МПУ 005–04–99 “Метрология. Преобразователи давления измерительные с электрическими выходными сигналами. Методика поверки”, с учетом  требований  технических  условий  ТУ У 30265715.002–99.

При поверке на прочность и герметичность  путем воздействия перегрузки испытательным давлением, равным предельно допускаемому рабочему избыточному давлению, необходимо строго соблюдать подачу давления одновременно в обе камеры преобразователя дифференциального давления. Если поверка осуществлялась с помощью масла, то полости преобразователя надо обязательно вымыть.

13 При длительном простое (более 3 месяцев) и после ремонта необходимо проконтролировать работоспособность и основную погрешность преобразователя по методике поверки, изложенной в рекомендации МПУ 005/04–2015.

14 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ПД-1 конструкторской документации АЧСА.406231.005, техническим условиям ТУ У 30265715.002–99.

15.  Гарантийный срок хранения		— 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации	— 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В период гарантийного срока эксплуатации предприятие–изготовитель принимает на себя обязательство по обеспечению бесплатного ремонта и замену вышедших из строя элементов при соблюдении пользователем условия транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

16 По всем неисправностям, возникающим в течение гарантийного срока, следует обращаться  к предприятию–изготовителю     ООО «ДП УКРГАЗТЕХ»     по  адресу:

Украина,  04128,  г. Киев–128,  ул. Академика Туполева, 19;

тел/факс (044) 492–76–21.

Почтовый адрес:   04128,  г. Киев–128,  а/я 138.

E-mail:  dpugt@dgt.com.ua

WEB:        www.dgt.com.ua

Комплектность

В комплект поставки преобразователя  входят:

― преобразователь давления измерительный ПД–1	–  1 шт.

(модификация, исполнение  и  типоразмер в соответствии с заказом);

― паспорт							–   1 экз.;

― индивидуальная упаковка					–   1 шт.

ПД–1–А  (И)                        ПД–1Н–А  (И)                       ПД–1  и  ПД–1Н                  ПД–1-Д

Рис. 1 – Внешний вид преобразователей давления ПД-1

Основные сведения об изделии

1  Наименование изделия: Преобразователь давления измерительный  ПД–1 ____ – _____

по  техническим  условиям   ТУ У  30265715.002–99,

заводской номер __________ .

2  Дата  выпуска:   « _____ »   ________________  201___ г.

3  Диапазоны  преобразований: давления    –    от  __________  до  _________  МПа (кгс/см2).

4  Пределы  допускаемой  основной  приведенной  погрешности   –      _______  %.

5  Маркировка взрывозащиты (нужное подчеркнуть):    1ExibIIBT3 X       1ExesIIT4  .

6  Значение выходного напряжения внешнего источника питания постоянного тока

(нужное подчеркнуть):      от  7  до  30 В ;         от  12  до  36 В  .

Представитель ОТК      ___________________       _____________       ___________

М. П.                                     (ФИО)                              (подпись)                      (дата)