УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО “ДП УКРГАЗТЕХ”

______________  Карпенко В.А.

“____”   ______________ 2005 г.

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ТЕМПЕРАТУРЫ   ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ   ПТ

#### ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ТЕМПЕРАТУРИ  ВИМІРЮВАЛЬНИЙ   ПТ

Паспорт-этикетка  АЧСА.405519.001 ЭТ

г. Киев

Преобразователь предназначен для преобразований в электрический аналоговый или кодовый сигнал температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ.

Конструктивно преобразователь выполнен в виде двух блоков: стандартного термопреобразователя сопротивления (далее – ТС) и микропроцессорного модуля (числового измерительного преобразователя), установленного в отдельном корпусе.

Преобразователь по защищенности от воздействия окружающей среды относится к изделиям взрывозащищенного исполнения с маркировкой взрывозащиты 1ExibIIBT3 X и со степенью защиты корпуса не ниже IP54 и климатического исполнения УХЛ 2 с допуском эксплуатации при температуре окружающего воздуха, выбираемой при заказе в диапазоне от минус 40 до плюс 60 ОС.

Основные технические данные и характеристики

1 Преобразователь изготавливается в двух типовых вариантах исполнения: ПТ–М (ТС с медным термометрическим чувствительным элементом типа 100М или Cu100) и ПТ–П (ТС с платиновым термометрическим чувствительным элементом типа 100П или Pt100).

2 Длина погружной части ТС преобразователя выбирается в соответствии с заказом в диапазоне от 80 до 800 мм . При этом ТС выдерживает воздействие перегрузки давлением измеряемой среды до 6,3 МПа.

3 Диапазон измерений температуры преобразователя: от минус 50 до плюс 150 С (для исполнения ПТ–М) или от минус 100 до плюс 400 С (для исполнения ПТ–П).

4 Параметры электрических выходных сигналов преобразователя соответствуют:

― аналогового сигнала – унифицированному сигналу постоянного тока от 4 до 20 мА или сигналу напряжения постоянного тока от 0,8 до 3,2 В;

― кодового сигнала – сигналу стандарта Bell202 (в формате открытого цифрового протокола HART). Сигнал передается по электрической цепи питания преобразователя.

5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя составляют 0,3 С;
0,5 С или 0,7 С, в том числе микропроцессорного модуля – 0,1 С.

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 60 С составляют 0,1 С.

6 Мощность, потребляемая преобразователем, не превышает 0,75 Вт.

7 Габаритные размеры преобразователя не превышают:

― корпуса, в котором устанавливается микропроцессорный модуль
 						–  77 мм х 115 мм х 42 мм;

― ТС (без длины погружной части)	–  60 мм х 135 мм х 175 мм.

8  Масса преобразователя		–  не  более 1 кг.

9  Средняя  наработка  на  отказ	–  не  менее  80000 ч.

10  Средний полный срок службы	–  не менее  12 лет

Указания  по  монтажу  и  эксплуатации

1 Преобразователь может размещаться как на открытом воздухе, так и в помещении.

Преобразователь может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах открытых промышленных площадок и помещений, где возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА и IIВ.

2 Крепление микропроцессорного модуля преобразователя в месте установки осуществляется на любой плоской опоре. Конструкция ТС преобразователя обеспечивает возможность крепления его в любом рабочем положении на поверхности (корпусе) емкости с измеряемой средой.

3 Подсоединение ТС преобразователя к месту измерения температуры осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением М201,5.

4 Замену, присоединение и отсоединение преобразователя от емкости с измеряемой средой следует производить при отсутствии давления в емкости и отключенном электрическом питании.

5 В зависимости от конструкции ТС подключается к микропроцессорному модулю преобразователя по трехпроводной или четырехпроводной схеме. Схемы подключения приведены на рисунке 1 и 1а.

6 Подвод электрических экранированных кабелей от ТС и потребителя к преобразователю осуществляется через сальниковые кабельные вводы, расположенные в торцевой части корпуса микропроцессорного модуля.

7 Монтаж преобразователя необходимо проводить в строгом соответствии со схемой внешних подключений. При этом необходимо обязательно:

― заземлить корпус преобразователя;

― экран электрического кабеля подключить к клемме “минус” источника питания;

― при использовании кодового сигнала подключение преобразователя к пользователю выполнить витой парой.

8  По окончании монтажа:

―  проверить сопротивление изоляции цепи питания, которое должно быть не менее 1 МОм;

– проверить электрическое сопротивление контура защитного заземления по постоянному току,

которое должно не превышать 4 Ом;

― опломбировать преобразователь температуры ПТ-М  (ПТ-П).

9 При эксплуатации преобразователя во взрывоопасной зоне необходимо особенно внимательно следить за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищенность, подвергать их ежемесячному и периодическому (не менее одного раза в год) профилактическому осмотрам.

10 Периодическая поверка преобразователя должна проводится один раз в два года по методике поверки, изложенной в документе «Преобразователь давления измерительный ПТ. Паспорт АЧСА.405519.001 ПС», с учетом требований технических условий ТУ У 30265715.001–99.

При длительном простое (более 3 месяцев) и после ремонта необходимо проконтролировать работоспособность и основную погрешность преобразователя по указанной выше методике поверки.

11 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ПТ конструкторской документации АЧСА.405519.001, техническим условиям ТУ У 30265715.001–99.

12.  Гарантийный срок хранения		— 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации		— 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В период гарантийного срока эксплуатации предприятие–изготовитель принимает на себя обязательство по обеспечению бесплатного ремонта и замену вышедших из строя элементов при соблюдении пользователем условия транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13 По всем неисправностям, возникающим в течение гарантийного срока, следует обращаться к предприятию–изготовителю ООО «ДП УКРГАЗТЕХ» по адресу:

Украина,  04128,  г. Киев–128,  ул. Академика Туполева, 19;

тел/факс (044) 492–76–21.

Почтовый адрес:   04128,  г. Киев–128,  а/я 138.

WEB:  www.dgt.com.ua;     E-mail:  dgt@dgt.com.ua

При этом должна быть сохранена целостность конструкции преобразователя и не нарушено его пломбирование.

Комплектность

В комплект поставки преобразователя входят:

― микропроцессорный модуль преобразователя температуры измерительного ПТ – 1 шт. (модификация в соответствии с заказом);

― термопреобразователь сопротивления – 1 шт. (модификация и типоразмер в соответствии с заказом);

― комплект монтажных частей для монтажа электрической соединительной линии термопреобразо-вателя сопротивления – 1 комп. (поставка согласно заказу);

― гильза защитная для термопреобразователя сопротивления на условное давление до 25 МПа – 1шт. (поставка согласно заказу);

―   паспорт			–  1 экз.;

―   индивидуальная упаковка	–  1 шт.

Рис. 1 Схемы подключения ТС к микропроцессорному модулю преобразователя температуры ПТ:

| а) – с цифровым сигналом | б) - с аналоговым сигналом напряжения постоянного тока значением от 0,8 до 3,2 В |
| --- | --- |

При использовании трехпроводной схемы переключатели SB1 установить в положение ON.
При использовании четырехпроводной схемы переключатели SB1 установить в положение OFF, согласно  рис. 4.

| Рис. 2 Внешний вид ТС преобразователя температуры ПТ | # Рис. 3 Микропроцессорный модуль преобразователя температуры ПТ со снятой верхней крышкой корпуса |
| --- | --- |

а)  ON                                 б)    OFF

Рис. 4   –   Положение переключателя SB1 микропроцессорного модуля ПТ.

Основные сведения об изделии.

- Наименование изделия:

Преобразователь температуры  измерительный   ПТ ____ – _____

по  техническим  условиям   ТУ У  30265715.001–99,     заводской номер __________ .

2  Дата  выпуска:   « _____ »   ________________  201___ г.

3  Диапазон преобразований температуры    –    от   минус _______  до   плюс _________ ОС.

4  Термопреобразователь сопротивления  типа ____________ ,  заводской номер _________  ,

класс допуска ____ ,   диапазон измеряемых температур  от  минус _______   до  плюс ______ ОС,  длина погружной части  ________ мм.

5  Пределы  допускаемой  основной  абсолютной  погрешности   –      _______  ОС.

6  Значение выходного напряжения внешнего источника питания постоянного тока

(нужное подчеркнуть):      от  7  до  30 В ;         от  12  до  36 В  .

Представитель ОТК      ___________________       ________________       _____________

М. П.                                            (ФИО)                                  (подпись)                               (дата)

Первичная поверка преобразователя температуры измерительного  ПТ.

Преобразователь температуры измерительный ПТ _____ – _______  АЧСА.405519.001, заводской номер ____________ соответствует техническим условиям  ТУ У 30265715.001–99  и признан годным для эксплуатации.

Государственный  поверитель    __________________       _______________       ____________

М. П.                                                         (ФИО)                                      (подпись)                            (дата)